一、设备名称：全数字化高端实时三维经食道彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要技术规格及系统概述：

1  高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

3.先进成像技术：

- 单键优化二维、多普勒图像质量

- 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性（附图）

4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.输入/输出信号：

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

6.连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

探头接口选择：≥4个，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头（附图）

预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

7.探头规格

1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

4  单晶体探头≥5把

5 须标配有腹部探头、浅表高频探头、心脏探头、经食管四维探头、心脏矩阵四维探头

6 扫描深度≥38cm

B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD