## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 肝胆外科 | ICG清除率检查仪（肝功储备分析仪） | 1 | 1.对于拟行肝脏手术患者，术前需要进行精准的肝功能评估，通过ICG肝功能储备分析，需要接受手术治疗的肝硬化、肝癌等肝病患者的术前、术中、术后肝脏储备功能的定量评估，预测和避免术后肝脏衰竭的发生。提示肝脏最大可切除范围，协助确定肝脏切除方案 2.注射吲哚菁绿（ICG），通过佩戴在指端的ICG传感器，连续测定血液中的吲哚菁绿（ICG）浓度，实时记录注入人体内的吲哚菁绿（ICG）浓度变化曲线，并对该曲线特征进行分析，从而快速定量检测肝功能潜力状况。 3.采用连续分光光度法，对注入体内的吲哚菁绿（ICG）实时浓度进行检测 4.15分钟内共测定（并显示）ICG浓度超过≥600次，可以连续观查0~15分钟时间-浓度曲线 5.可以根据医生判定设定换算系数（非血红蛋白值），使检测结果与采血法（金标准）具有良好吻合度 6.监测功能：可进行连续多小时显示ICG清除曲线动态 7.ICG浓度的测量范围广、精度高 8.铭牌主机使用年限长
2 | 输血科 | 血液成份分离机 | 1 | 1.仪器功能：富血小板血浆（PRP）单采治疗、治疗性血浆置换、红细胞采集或去除、血小板采集、高血脂症去除等血液成份单采治疗。 2.全中文操作界面，液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息 3.具有富血小板血浆（PRP）采集程序，一键采集，浓度可调节 4.富血小板血浆（PRP）采集时间≦15分钟 5.采血速度：范围超过20 r/min～100r/min 6.断电保护 7.耗材走线上，可收费
3 | 感染性疾病科 | 超细电子支气管镜（1台主机+2条镜子） | 1 | 1、图像处理装置 1.1特殊光成像 1.2图像处理功能：图像冻结/图像存储，自动增益功能，自动白平衡，图像电子放大功能，内镜信息记忆功能，自动、峰值、平均三种测光模式，画中画功能，构造强调/轮廓强调功能≥3档可调节 1.3自动增益功能、自动白平衡 1.4HD-SDI、DVI数字信号输出 2、冷光源 2.1氙灯光源或LED光源 3、超细电子支气管镜*2条 3.1★请各厂家提供插入部/先端部外径满足感染科临床使用的配置 3.2视野角度≥100° 3.3钳道内径≥2.0mm 3.4有效长度≥600mm
4 | 眼科 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 1.光学设计类型：平行夹角式（伽利略型） 2.改变倍率形式 转鼓式五档变倍 3.目镜 12.5X 4.放大总倍数 6.3X、10X、16X、25X、40X 5.裂隙高度 1mm ～ 14mm连续可调 6.光学分辨率 ≥160线对/mm 7.照度 ≥60万Lux
5 | 眼科 | 非接触眼压计 | 1 | 1.测量范围 1-60mmHg 2.测量分辨率 lmmHg/0.lkpa 3.工作距离 ≥11mm 4.自动追踪/自动测量 X-Y-Z方向，自动测量 5.喷气方式 自动、手动 6.眼压补偿 可根据角膜厚度自动修正眼压值，提高测量的准确性；或者通过输入患者中央角膜厚度值，能够获得IOP补偿值 7.显示方式 可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值
6 | 眼科 | 全自动电脑验光仪 | 1 | 1.大瞳孔区域成像技术：可测量直径6mm的广域屈光度，并且可显示比较直径3.5mm中心屈光度之间的差别，一次完成日间和夜间视力测量。 2.球面度数测量范围：-30D到+25D 3.柱面度数测量范围：0D到±12D 4. 球面，柱面测量精度：0.01D/0.12D/0.25D 5.柱面轴：0°-180°，显示步幅1°/5°增长幅度 6.可测量最小瞳孔直径：2mm 7.瞳距测量范围：30-80mm 8.角膜直径测量范围：10-14mm 9.瞳孔直径测量范围：1.0-10.0mm 10.自动追踪工作范围：上下±16mm
7 | 眼科 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 1工作模式：免散瞳照相（观察光源：红外光；最小瞳孔要求直径3.3mm）+散瞳照相 2辅助对位、对焦方式：双圆点辅助对位；自动+手动对焦双模式 3眼底彩色照相曝光方式：自动根据瞳孔大小调整曝光系统 4软件系统：全中文，界面友好，操作简便，具备自动拼图功能 5.视场角范围：最大53度 6.眼底彩色照相方式：外挂式专业高清单反数码相机方式(非佳能品牌），数码相机相素≥2400万像素。 7.基座运动范围：前后移动距离：75mm；左右移动距离：102mm；上下移动距离：30mm（以注册证或第三方检验报告为准） 8.光学倾角：水平：±35度。，上下：±12.5度（以注册证或第三方检验报告为准） 9.工作距离：距离眼角膜距离40mm
8 | 口腔科 | 口腔数字化扫描仪 | 1 | 1.用于口内牙体、扫描杆、牙龈及粘膜组织数字化印模 2.完全开放系统 3.口内扫描：修复扫描精度≤20μm，正畸个性化矫治器设计使用：≤25μm 4.扫描深度：0-到15mm 5.成像方式：连续彩色成像，连续数据采集，生成3D模型 6.手持的快速3D扫描枪：无需喷粉、无需遮色剂 7.一体式工作流程和沟通软件：信息中心，分析，云储存，网络沟通。全新的工作流程管理和沟通软件 其一体式的云端存储和开放式的数据架构确保用户的工作表现达到最优状态。此外具备实时工作流程管理和沟通工具，还可 连接其他软件程序应用 8.扫描图像色彩：真彩扫描；可区分牙齿、牙龈、粘膜的颜色（真彩和彩色概念不一样，能捕捉牙齿真实颜色的是真彩）
9 | 口腔科 | 高温高压灭菌器(含追溯系统) | 1 | 1.用途：以压力蒸汽为介质灭菌可耐热耐湿重复使用物品，同时满足腔镜器械长度的灭菌； 2.容积：≥45L； 3.舱体材质：304 不锈钢或更优； 4.设计压力：≥-0.1/0.3MPa，设计温度：≥144℃； 5.腔壁加热：覆膜式加热膜； 6.门数量：单门，材质：304 不锈钢或更优； 7.开关门方式：电机驱动，一键式侧开门； 8.安全联锁：压力安全联锁； 9.蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽； 10.控制方式：PLC 控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；
10 | 口腔科 | 医用等离子空气消毒器 | 8 | 1.安装方式：壁挂式/移动式，各报一款 2.设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³ 3.气雾室细菌的杀灭率大于99.99% 4.设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率为97%。 5.外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高 6.采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味 7.采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好
11 | 口腔科 | 口腔半导体激光 | 1 | 1、用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到口腔软组织切割的目的，根管消毒，牙齿美白 2、激光中心波长：980nm 士 10nm。 3、工作模式：连续(CW)、脉冲式。 4、输出光斑直径：距离光纤端面 5mm 时，光斑直径＜10mm。 5、瞄准光：波长 650nm+20mm，功率<2mW4 档可调。 6、激光发射定时功能，0-9999s，连续可调。 7、激光开关：同时具备手控和脚控；脚踏开关(无线)--标配通过防水等级 IPX8(加压浸泡防水)。 8、手机配置：需配置 2 支治疗手机，可交替使用。 9、手机上具备功率调节设置，激光器工作状态切换功能，激光触发等功能。 10、中文操作界面；高清触摸彩色液晶显示屏；软件可设置医生程序数量≥6 个。 11、配备专业激光防护眼镜。
12 | 乳腺甲状腺外科 | 术中神经监测仪 | 1 | 1.功能要求:主要用于甲状腺手术中识别、探查和鉴别喉返神经、迷走神经及喉上神经，保护神经功能，降低神经损伤的风险 2.支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术 3.一体化神经监护专用插管式电极 4.可区分失真信号和肌电信号，同时过滤大多数的失真信号 5.4/8通道，可任意单独选择或同时选择 6.触摸屏，肌电图和肌电信号值显示在同一屏幕上 7.抗干扰电夹：增强干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出 8.图示化提示：图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序 9.音提示：刺激探针接触神经有清晰提示音，报警提示