## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 放射科 | 1.5T磁共振仪 | 1 | 1.1.5T超导磁共振仪（全数字化机型) 2.独立射频接收通道数≥ 33通道 ，磁体扫描孔径≥70cm 3.主要硬件参数要求：配备的扫描序列和技术在同档次设备中领先； 3.1具备常规序列及功能成像序列（包括3DASL 、DWI、SWI、QSM、DTI、MRS、脑功能成像、灌注成像、水成像、神经成像、UTE超短回波成像、聚能弥散、小视野弥散、类PET、脂肪定量技术等） 3.2磁场均匀度及梯度切换率在同档次设备中领先，最大单轴梯度场强≥33mT/m；最大单轴梯度切换率≥125 T/m/s； 3.3最小FOV≤5mm；最大FOV≥500mm； 3.4.配备有压缩感知成像技术 3.5.具备静音扫描技术； 4.具备原厂后处理工作站及上述各功能成像后处理软件，各类后处理技术平台且在同档次设备中领先。 5.配备全身各部位线圈（一体化头颈联合线圈头颈、脊柱、体部、腹部、肩关节、膝关节、踝关节、腕关节、大柔、小柔、乳腺等线圈） 。 6.配备放疗定位相关配套设备。
2 | 病理科 | 三目数码生物显微镜 | 1 | 1.光学系统：齐焦距离为国际标准 2. 载物台：钢丝传动，无齿条结构，机械固定载物台，载物台XY 移动可锁定。 3.调焦机构：载物台高度调节，可以进行张力调节；有粗调限位 4. 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命50000小时。 5.三目观察筒，带屈光度调节 6.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本 7.物镜：平场消色差物镜（4X,10X,20X,40X,）共需要4个 8.成像系统：500万像素
3 | 骨科 | 手术用头架 | 1 | 1.基座：使用大尺寸高强度碳纤维复合材料管材， 双管配合，稳定性好。固定连接座可左右滑动，方便各种体位的摆放。 2.万向轴：1.旋转式万向轴可 360 度平面旋转，纵向 270 度调节，稳定性强，耐用性高。基本操作和普通头架一致，便于使用 3.头夹：旋转式万向轴可 360 度平面旋转，纵向 270 度调节，稳定性强，耐用性高。基本操作和普通头架一致，便于使用 4.配置：基座 1套、万向轴连接器 1套、头夹 1套、头钉 1套、头托 1套
4 | 骨科 | 手术牵引床 | 2 | 1.牵引架需牢固稳妥 2.主要部件为碳纤维材料，方便透视。
5 | 骨科 | 手术显微镜 | 1 | 1.需2位医生观察同一光路，备有助手镜， 脚控微调，轻便灵活。 2.光斑中心最大照度：≥45000LX 3.双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位 4.光斑直径：≥50mm 5.屈光度调节范围：±6D双目
6 | 骨科 | 脊柱后路微创管道系统 | 1 | 1.左、右半管：包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格 ；采用不锈钢材质 2.内侧窄、宽拉钩：包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格；由头部和柄部组成，头部带钩头；骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根；采用不锈钢或合金材料制成。 3.拉钩起子：骨科手术配套工具，用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出 ；采用不 锈钢材料制成。 4.后路管道多级套筒：骨科手术配套工具，与手术器械配合使用， 用于辅助完成植入物安装；采用合金和高分子材料制成。 5.纵向牵开器：1、用于骨科手术中撑开切口或组织 2、采用不锈钢或合金材料制成。 6.纵向窄、宽拉钩：1、包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格，2、由头部和柄部组成，头部带钩头。3、骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根4、采用不锈钢或合金材料制成。 7.拉钩转接器：1、骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根2、采用不锈钢或合金材料制成 8.微创扩张式通道：1、包含50mm，60mm，70mm，80mm 4个规格，2、骨科手术配套工具，用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出 3、采用不锈钢材料制成。 9.微创扩张式通道扳手1、骨科手术配套工具，用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出 2、采用不锈钢材料制成。 10.调节手柄 11.拉钩手柄 12.锥形通道 13.锥形通道扩张管
7 | 骨科 | 手术体位板 | 2 | 1.需要体位板含有绑带，能够与手术台固定稳固 2.孔板 1件、短柱 4件、长柱 4件、海绵垫 1套、聚酯衬垫（凝胶平垫）117*50*1（mm） 1件
8 | 全科医学科 | 胰岛素泵 | 3 | 1.胰岛素输注精度：≤±5％ 2.储药器容量≥3ml 3.胰岛素浓度≥U－100/ml 4.屏幕显示：胰岛素余量、电池余量、基础曲线 5.储药器剩余不足报警 6.低液量报警 7.防水等级≥IPX7
9 | 急诊医学科 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪(床旁彩超) | 1 | 1.凸阵、线阵、相控阵各1个 2. 彩色多普勒血流成像、二维灰阶成像、脉冲多普勒PW、连续多普勒CW、组织多普勒成像(TDI/或DTI) 3. 穿刺引导 4. 单晶探头 5. 距离，面积，体积等一般测量 6. 心脏功能测量与分析 7. 血管血流测量与分析 8. 医用专业彩色LED显示屏 9. 超声教学软件 10. 内置超声工作站，≥180G硬盘，多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，一键存储至硬盘
10 | 产科 | 肛周熏蒸治疗仪 | 1 | 1.熏蒸温度:常温~50℃，多档可调 2.清洗水温:常温~40℃，多档可调 3.熏蒸的时间可在1~99 分钟范围内调节，连续工作时间不小于8小时 4.具有臭氧消毒装置 5.工作噪声应不大于 65dB
11 | 产科 | 催乳熏蒸仪 | 1 | 1.双路输出中药蒸汽 2.定时时间:1-99min任意可调 3.压力调节范围:20-35KPa 4.超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全 5.配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。
12 | 产科 | 督脉熏蒸仪 | 1 | 1.温度设定范围:35~70℃ 2.宽视角LCD显示屏 3.根据人体工程学的结构合理设计，可灵活选择颈部、肩部、背部、腰部、腿部(整个督脉)进行熏蒸治疗。 4.床体材质:采用医用级亚克力材质，一次性成型，光滑美观。
13 | 神经内科 | 医用控温毯 | 1 | 1.TPU材料耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀,可任意折叠，弯曲，消毒，易拆洗。 2.缺水、超温、故障报警提示功能 3.毯温控制温度1°C~25°C范围内连续可调 4.噪声＜60dBo 5.配置2毯2帽
14 | 神经内科 | 经颅多普勒 | 1 | 1. 增益范围：0-40dB； 2. 发射功率：10-700%可调； 3. 采样容积：4-20mm可调； 4. 频谱:128/256点FFT； 5. 脉冲多普勒（PW）测量深度：20mm-186mm； 6. 显示单位：cm/s、kHz可选； 7. 频谱扫描速度：2.2-13.6s可调 8.21.5寸医用级一体机、无线蓝牙鼠标键盘
15 | 神经内科 | 脑电测量系统 | 1 | 1.一体式计算机：中央处理器：≥i5 四核处理器 2.脑电采集放大器通道数：≥32导 3.共模抑制比：＞130dB 4.脑电采集回放软件 5.具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测 6.事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计 7.视频系统：网络高清摄像头，分辨率最高可达1920*1080
16 | 神经内科 | 麻醉视频喉镜 | 1 | 1.配合视频喉镜或麻醉视频喉镜，用于显示、处理、传输和存储数字诊断图像 2.采用数字电子微成像技术，视角≥90°，空间分辨率≥10 lp/mm 3.插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm
17 | 神经内科 | 病人监护仪 | 8 | 1.模块化、插件式监护仪 2.屏幕尺寸≥5英寸彩色触摸屏 3.可充电锂电池，续航时间≥5h 2.心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 3.呼末二氧化碳（EtCO2）、双有创IBP
18 | 神经内科 | 磁场刺激仪 | 1 | 睡眠中心使用 1.刺激强度≥3T 2.连接刺激线圈≥2个 3.刺激频率：0～100Hz 4.磁感应强度最大变化率：≥50KT/s 5.单脉冲、重复脉冲、成对脉冲刺激等多种刺激模式
19 | 神经内科 | 经颅直流电刺激仪 | 1 | 睡眠中心使用 1.通道≥4 2.具有经颅直流电刺激模式、经颅交流电刺激模式、经颅脉冲电刺激模式等 3.具有经颅直流电刺激模式、经颅交流电刺激模式、经颅脉冲电刺激模式等
20 | 神经内科 | 电动翻身床 | 8 | 1.通过电机推杆及控制系统实现各种体位 2.使用者能独立坐起，轻松完成日常生活所需，减轻医护人员劳动强度，减少腰肌劳损 3.双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实 4.病床配有防撞轮 5.全包围四片分段式护栏 5.电动推杆：采用品牌直流安全电压电机驱动系统和控制盒
21 | 神经内科 | 转运呼吸机 | 1 | 1.电动电控治疗呼吸机，涡轮供气原理，无需空压机或中央空气气源 2.≤8.4英寸彩色触摸屏，方便携带转运。可同屏显示3通道波形和2个呼吸环图，波形和环图可根据需要灵活切换。 3.主机重量≤7.5Kg 4.潮气量：20ml -2000ml 5.具备三级声光报警功能 6.具有容量控制下的辅助/控制通气 A/C（V）、压力控制下的辅助/控制通气 A/C（P）、容量控制型同步间歇指令通气SIMV（V）+PS, 压力控制型同步间歇指令通气SIMV（P）+PS、压力调节容量控制通气PRVC、自主呼吸模式（SPONT）
22 | 神经内科 | 除颤监护仪 | 1 | 1.彩色显示器，可显示ECG，SpO2, EtCO2等4通道波形, 支持数字放大，波形冻结 2.1秒内完成开机 3.可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音 4.除颤能量: 低能量选择≤300J 5.除颤精度：能量误差≦5%
23 | 神经内科 | 中心监护系统 | 1 | 1.与神内监护仪相匹配 2.中心监护系统可支持多项参数监测 3.同时集中监护30个病人
24 | 神经内科 | —80摄氏度冰箱 | 1 | 1.医用冰箱，有NMPA 2.箱内温度 -40℃~-86℃可调 3.有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本
25 | 神经内科 | 低速冷冻离心机 | 1 | 1.转速5000rpm 2.温度-20-+40摄氏度
26 | 神经外科 | 神经外科手术机器人 | 1 | 1. 用途：适用于神经外科手术的术前计划和术中定位引导，手术定位精度要求小于1毫米的颅内病变和功能神经外科手术 2. 主机系统 2.1采用专业计算机图像处理工作站，CPU为Intel酷睿i7以上，内存≥8GB，硬盘≥1TB 2.2高清触控显示屏≥20英寸，分辨率≥1920×1080 2.3配有脚踏控制系统 2.4可实现对患者位置和姿态的精准定位 2.5穿刺定位引导 2.6定位精度高，保证手术安全 3. 软件系统 3.1支持MRI、CT、PET等医学影像DICOM数据读取、预览和显示，可一键导入单一目录下所有文件和子文件夹的医学影像文件以及影像工作站上制定完成的手术计划。 3.2可定义路径的入点和靶点，具有路径锁定功能 3.3可定义手术入路、标记点和感兴趣的区域 3.4支持医学影像3D重建和影像自由分割、剪切、透明度调节功能。支持轴位视图、冠状位视图、矢状位视图，路径及路径横截面视图。支持按照AC-PC参考面重建视图，支持影像的放大/缩小、平移、旋转。 3.5支持术中对入点、靶点的精细调整 4.请各供应商详细陈述配置清单。
27 | 输血科 | 一40℃医用低温保存箱 | 1 | 1.医用冰箱，有NMPA 2.箱内温度 -40℃~ 3.有效容积≥340L
28 | 疼痛科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.凸阵、高频线阵各1个 2. 彩色多普勒血流成像、二维灰阶成像、脉冲多普勒PW、连续多普勒CW、组织多普勒成像(TDI/或DTI) 3. 穿刺引导 4. 单晶探头 5. 距离，面积，体积等一般测量 6. 心脏功能测量与分析 7. 血管血流测量与分析 8. 医用专业彩色LED显示屏 9. 超声教学软件 10. 内置超声工作站，≥180G硬盘，多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，一键存储至硬盘
29 | 疼痛科 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 1.10.2英寸真彩触摸显示屏 2.工作压力：1～4Bar可调 3.工作频率调节范围1～21Hz 4.具有准直型和发散式两类治疗探头 5.内置多种全身各部位的治疗处方 6.内置多种疼痛评估评价系统，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果
30 | 新生儿科 | 婴儿培养箱（高端） | 1 | 1.具有箱温控制功能 2.升温时间应≤25min 3.控制精度：平均培养箱温度与控制温度之差≤1℃ 4.具有肤温控制功能，双肤温探头，同屏显示 5.箱温的测量和显示范围0℃～70℃ 6.前置透明可视水箱，PPSU材质，可耐134°高温高压消毒 7.≥12英寸触摸显示屏 8.整机高度可调节，方便不同身高医护人员进行操作 9.标配婴儿床倾斜角度电动调节功能 10.婴儿床下可放置X光射线拍片盒，无需移动新生儿
31 | 麻醉科 | 输注工作站 | 7 | 四个注射泵
32 | 麻醉科 | 充气升温装置 | 2 | 体外加温设备，给患者保暖，防止低体温
33 | 皮肤科 | 紫外线光疗仪 | 1 | 1.受照面积≥40cm2 2.光源类型：LED，有效寿命：不小于5000小时 3.峰值波长:308nm±2nm 4.12.1＂全触屏
34 | 妇科 | 宫腔镜冷刀 | 2 | 1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过宫腔镜手术器械完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等 2.外径<21Fr，总体插入部外径较细，避免了因外径过大，无法顺利通宫颈口 3.可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等;手术器械外径 3mm，工作长度 360m，360°可旋转手柄 4.所有宫腔镜配套手术器械与宫腔镜配套使用，符合国家二类宫腔镜配套手术器械注册标准，适用于宫腔内疾病的检查和治疗
35 | 超声科 | 全数字化高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 一、设备名称：全数字化高端实时三维经食道彩色多普勒超声诊断仪 二、数 量：一套 三、用 途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 四、主要技术规格及系统概述： 1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 3.先进成像技术： 1) 单键优化二维、多普勒图像质量 2) 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 3) 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性（附图） 4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 5.输入/输出信号： 5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 5.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 6.连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 探头接口选择：≥4个，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头（附图） 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 7.探头规格 1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz 2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 4 单晶体探头≥5把 5 须标配有腹部探头、浅表高频探头、心脏探头、经食管四维探头、心脏矩阵四维探头 6 扫描深度≥38cm B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD
36 | 肾脏内科（血透室） | 彩色多普勒机 | 1 | 1.凸阵、线阵各1个 2. 彩色多普勒血流成像、二维灰阶成像、脉冲多普勒PW、连续多普勒CW、组织多普勒成像(TDI/或DTI) 3. 穿刺引导 4. 单晶探头 5. 距离，面积，体积等一般测量 6. 心脏功能测量与分析 7. 血管血流测量与分析 8. 医用专业彩色LED显示屏 9. 超声教学软件 10. 内置超声工作站，≥180G硬盘，多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，一键存储至硬盘
37 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻诊断仪 | 1 | 1测量数据结果可显示呼吸变化曲线和数据表格 2自动控制功能的测量手柄 3可通过脚踏控制鼻阻力的开启和关闭 4通过橄榄头测量鼻道呼吸阻塞程度 5实时显示测量曲线，需包含压力和流量实时曲线图 7通过CAR计算法得出平均测量曲线，主机内微处理器自动消除偏离数据 8相同压力下两侧鼻阻力总值 9双侧鼻呼吸阻力、呼吸阻力平均总值 10两侧鼻阻力大小系比较结果，阻力测量百分比值 11双侧鼻腔对称性测量
38 | 乳腺甲状腺外科 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 1.线阵各1个 2. 彩色多普勒血流成像、二维灰阶成像、脉冲多普勒PW、连续多普勒CW、组织多普勒成像(TDI/或DTI) 3. 穿刺引导 4. 单晶探头 5. 距离，面积，体积等一般测量 6. 心脏功能测量与分析 7. 血管血流测量与分析 8. 医用专业彩色LED显示屏 9. 超声教学软件 10. 内置超声工作站，≥180G硬盘，多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，一键存储至硬盘
39 | 心血管内科 | 心电监护仪 | 5 | 常规多参数心电监护仪，病房使用，无特殊要求
40 | 神经内科 | 输液泵 | 8 | 常规病房使用输液泵
41 | 神经内科 | 双通道注射泵 | 6 | 常规病房使用双通道注射泵
42 | 康复医学科 | 震动排痰仪(背心式) | 1 | 背心式，配3个背心
43 | 全科医学科 | 震动排痰仪(背心式) | 1 | 背心式，配3个背心
44 | 消毒供应中心 | 医用封口机 | 1 | 1 屏幕显示 7英寸彩色液晶触控屏，图形化操作界面，全中文显示。 2 外壳材质 碳钢喷塑（或不锈钢） 3 温度 80~220℃可调，温度精度±5℃，设置3个常用温度 4 封口速度 10m/min,采用光控技术实现封口和打印自动检测 5 压痕宽度 12mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求 6 内置一台24针打印机，能打印灭菌日期、失效日期、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称、批次代码、设备编号等参数