重庆市合川区人民医院拟采购6台移动式等离子体空气消毒机

小额询比价公告

各位供应商：

根据院内审批，我院现需采购移动式等离子体空气消毒机6台，产品品牌：爱氤牌，型号：AF-Y-1000C-D,参考技术参数见附件1。总价不超过18000元。请有经销资质和货源的供应商积极参与报价，报价含与货物相关的所有费用。报价时请将经销商、生产厂家资质、产品彩页、报价表（见附件2）加盖单位公章，质保期要求2年及以上，并附产品相关权威机构检测的检测报告。

到货时间及送货地点：5个自然日送货到医院指定地点。

报价时间：从现在起到2025年12月11日16:00截止，逾期不予受理！

报价资料上传至合川区人民医院招标办邮箱：hcrmyyzbb@163.com。

付款方式：终末验收后支付货款的95%，剩余5%待质保期满后无息一次性支付。

报价咨询电话:023-42827145  唐老师

注:所投产品的规格型号等与采购需求一致，最低报价取得供货权，报价前可不带样品审核，但如后期供货产品临床科室反映不适用，应无条件退换货。

附件1：移动式等离子体空气消毒机参考技术参数

1	▲等离子体强度：8.78×1017m-3～8.31×1018m-3（提供省级以上权威机构检测报告）

2	适用体积（m³）：≥30；≤120

3	噪声：≤55dB（A）

4	最大循环风量：≥ 1000m³/h

5	负离子浓度：5.0*106PCS/cm3

6	▲在120m³的密闭房间内，作用时间为120min时，对空气中自然菌的杀灭率＞90%。（提供省级以上权威机构检测报告）

7	▲在20m³的气雾室内，作用时间为120min时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。（提供省级以上权威机构检测报告）

8	▲在20m³的空气消毒模拟实验室，设备持续工作1小时，房间空气臭氧泄露量平均值为0.030mg/m³。（提供省级以上权威机构检测报告）

9	三档风速可调，可预约开关机时间，风速档位。

10	液晶中文显示屏，显示温度、湿度、消毒强度，远红外线遥控。

11	工作模式：支持手动模式、预约程控模式。

12	程控数量：程控程序数量不少于9组。可以设置开始时间，运行时间，消毒强度，运行风速。

13	累计时间：设备具备记忆消毒时间累积功能。

14  温湿度:设备具备温度，湿度实时监控。

15	儿童锁功能：设备具备一键锁定功能，防止误操作。

16	▲负离子功能：设备具备负离子功能。

17	消毒强度功能：设备具备手动选择消毒强度设定。

18	消毒方法：等离子体消毒。(机内无任何紫外线)

19	▲等离子体发生器使用寿命：平均无故障时间＞45000小时。（提供省级以上权威机构检测报告）

附件2：报价表

项目编号： 20251208002          名称：移动式等离子体空气消毒机6台

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 （ 元 ） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 合计金额： |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

联系人：

联系电话：

供应商名称（公章）：

年     月    日