电阻抗断层成像仪需求

1，可同屏实时显示胸腔肺通气和血流灌注图像。

2，采用≥18英寸彩色触摸屏，图像显示分辨率≥1920*1080像素，图像空间分辨率≥120x80，对比度≥1000 : 1。

3，具备高、低频匹配分析功能(LHM视图)，可直接分析低频高频匹配指数(MI)，低频缺失指数(DI)，高频缺失指数(SI)，整体不均一指数(GI)，可反映肺部通气均质性，分流和死腔。

4，主机具备4条PEEP滴定参数直接分析功能和电阻抗顺应性分析功能无需额外软件即可进行直接分析。

5，具有区域通气延迟RVD分析页面和功能分析，具有全肺不均匀指数GI分析页面和功能分析。

6，切点频率可手动设置，便于区分HPB和LPB电阻抗信号，切点频率设置范围：45-195/min。

7，设备标配原装同品牌电极带，有SS/S/M/L/XL共5种规格型号，电极带含16个等距电极。

8，设备配置内置电池，满电状态下支持6小时以上的工作时间。