## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 病理科 | 病理蜡块柜 | 4 | 1.外形规格：宽≥450mm*深≥478mm*高≥1295mm（高度含底座） 2.材 质：柜体采用0.8mm，底座采用1.0mm优质宝钢冷轧钢板 3.可容纳量：18抽、3节，每节6抽，可存放蜡块约12000块 4.表面处理：表面磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂；
2 | 病理科 | 病理切片柜 | 4 | 1.外形规格：宽≥403mm*深≥478mm*高≥1625mm（高度含底座） 2.材 质：柜体采用0.8mm，底座采用1.0mm优质冷轧钢板 3.可容纳量：72抽、12节，每节6抽，配底座，每组可存放切片约6万片 4.表面处理：表面磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂；
3 | 病理科 | 快速组织脱水机 | 1 | 1、全自动 2、能提供医保收费（超声空化技术加收）
4 | 病理科 | 超微量光分光光度计 | 1 | 1、波长范围：180 ～ 910nm；比色皿模式 (OD600 测量 )：600±8nm 2、样本体积要求：0.5 ～ 2.0 μL 3、光程：0.05mm(高浓度测量)0.2mm( 中浓度测量 );1.0mm ( 低浓度测量 ) 4、光源：闪烁氙灯 5、检测器：2048 单元线性 CCD 阵列 6、波长精度：±1nm
5 | 产科 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 1 | 1能实时显示胎心率、宫缩压力、自动胎动数值和曲线 2.能打开/关闭胎心音;对于双胎，支持胎心音通道的触摸切换 3.实时曲线支持回顾查看 4.监护参数;胎心率(FHR)，言缩压力(TOCO)，胎动(FM)
6 | 超声科 | 超高档实时彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.主机1套 ，探头5把（腹部凸阵探头1个；腔内容积探头1个；腹部容积探头1个 ；高频面阵探头1个；腔内探头1个），对于孕妇系统筛查的检查效率和准确率 2.胎儿心脏成像模式 3.主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。（附主机内置指南示意图） 4.具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（附IDEA图文扫描助手） 5.容积四维成像技术 6.具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告
7 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 常规全身机，配置4个探头，电子凸阵、相控阵、线阵、电子凸阵经阴道
8 | 耳鼻咽喉科室 | 听觉诱发电位检测系统 | 1 | 1.模块化设计，2通道 2.测试项目：ECochG/ABR/VEMP/40Hz相关电位/Cihp声刺激 3.测试患者要求：患者在清醒状态下可以完成测试，并得到准确结果 4.测试时间：双耳测试时间20-30分钟
9 | 耳鼻咽喉科室 | 眼震电图检查设备 | 1 | 1.输入方式: 可以满足双红外摄像头、双眼四通道同步采集、存储及分析数据 2.视频图像分辨率：≤1mm 3.视频采样率：满足60Hz所有测试 4.配套视动屏：大视野，视角＞90° 5.配套视频眼罩:大视野，视角＞90°;双红外摄像头，直接采集眼动视频图像 6.根据产品设计要求可满足以下检查项目 （1）自发性眼震检查 （2）变位性眼震检查（3）转颈性眼震检查（4）凝视性眼震检查 （5）位置性眼震检查（6）扫视检查 （7）跟踪检（8）视动性眼震检查 （9）温度性眼震检查科研软件模块（10）记忆扫视检查 （11）动态视力检查 （12）凝视稳定性检查（13）主观垂直线检查 （14）瞳孔测量检查（15）新斯的明检查 （16）预扫视检查(17）正记忆扫视检查（18）反记忆扫视检查(19)高频甩头检查模块
10 | 耳鼻咽喉科室 | 耳内镜灌注泵 | 1 | 1.额定功率:≤150VA 2.液晶屏显示 3.根据需要调节设定，压力设定范围50～700mmHg 4.根据需要调节设定，流量设定范围10ml～1500ml/min 5.管路可高温高压和低温等离子消毒
11 | 耳鼻咽喉科室 | 耳鼻喉综合治疗台（双座位） | 1 | 1.台面高分子复合材料 2.负压泵:300W，负压值，-0.02Mpa—-0.07Mpa 3.外壳为金属材料喷漆，油漆层平整光洁、色泽均匀、无脱落、起皮、露底、色裂现象 4.配置喷枪、吹枪、吸枪、病人椅、预热除雾装置
12 | 妇科 | 电子阴道镜成像系统 | 1 | 1.镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和 4K CMOS 视频成像，输出超高清 2160P信号 2.按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦 3.按键控制的三级白光观察和多级电子滤镜功能 4.放大倍数为≥85倍，连续放大 5.LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节
13 | 妇科 | 单孔加长腹腔镜 | 2 | 1、10毫米30度腹腔镜镜头，超广角 2、高速柱状镜 3、采用蓝宝石镜面 4、单位相对畸变≤0.8% 5、角分辨力≥ 4.82 角分辨力：4.82C/ º（每毫米现对范围12.8 lines / mm） 6、有效景深范围25-250mm 7、显色指数RA≥90 8、有效工作长度450mm 9、镜面采用激光封口技术，可高温高压134度、浸泡或熏蒸消毒灭菌
14 | 骨科 | 可调式固定支具（肩部手术板：“沙滩椅架”） | 1
15 | 骨科 | 肩关节侧卧位牵引架 | 1
16 | 健康管理科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 常规全身机，配置4个探头，电子凸阵、相控阵、线阵、电子凸阵经阴道
17 | 健康管理科 | 肺功能仪 | 1 | 1.中文界面，可用主机键盘操作 2.显示屏：≥10英寸彩色液晶显示器 3.SVC（肺活量）、FVC（用力肺活量） 4.体积检测：流量积分法 5.小肺
18 | 乳腺甲状腺外科 | 乳腺病灶旋切式活检系统 | 1 | 1.同时兼容封闭式取样模式和开放式取样模式 2.对于乳腺组织影像学异常以及可触及的乳腺病灶患者，通过微创方式，完全或部分切除 3.内置故障报警系统，可以及时确定并排除故障 4.活检针金属管有效长度多选，覆盖90mm/100mm/115mm/125mm/150mm，满足不同部位病灶需求
19 | 手术室 | 高频电刀 | 5 | 1.用于手术中对人体组织进行切割和凝血 2.中文操作界面，液晶触摸屏≥5英寸，集中显示功能信息，模式、效果、功率设置通过触摸按键完成。 3.具有程序存储功能,可存储9组程序 4.最大单极切割功率≥300W，最大单极电凝功率≥200W 5.报警功能
20 | 手术室 | 腹腔镜系统 | 1 | 3D腹腔镜,配置五根成人镜，2根儿童镜
21 | 手术室 | 腹腔镜系统 | 1 | 4K白光腹腔镜,配置五根成人镜，2根儿童镜
22 | 手术室 | 病员加温系统 | 2 | 1.控制系统触摸屏操作，双通道输出，双通道体温监测 2.接触面温度控制32℃～40℃ 3.配垫子和盖毯：垫子用于术中保温，盖毯用于术后复温；材质柔软，多种尺寸提供全方位保温。加温垫和盖毯可以单独使用，也可以组合同时使用。
23 | 门诊小手术室 | 无影灯 | 3 | 单灯
24 | 麻醉科 | 中央监护系统 | 1 | 监测手术室各项指标，如监护仪、麻醉机等各项参数，汇集在办公室电脑上，监护仪只能连接迈瑞，麻醉机可以兼容迈瑞和德尔格（有接口的），麦科田的输注工作站
25 | 重症医学科室 | 电阻抗成像仪 | 1 | 1，可同屏实时显示胸腔肺通气和血流灌注图像。 2，采用18.5英寸彩色触摸屏，图像显示分辨率≥1920*1080像素，图像空间分辨率≥120x80，对比度≥1000 : 1。 3，具备高、低频匹配分析功能(LHM视图)，可直接分析低频高频匹配指数(MI)，低频缺失指数(DI)，高频缺失指数(SI)，整体不均一指数(GI)，可反映肺部通气均质性，分流和死腔。 4，主机具备4条PEEP滴定参数直接分析功能和电阻抗顺应性分析功能无需额外软件即可进行直接分析。 5，具有区域通气延迟RVD分析页面和功能分析，具有全肺不均匀指数GI分析页面和功能分析。
26 | 消化内镜中心 | 内镜清洗消毒追溯系统 | 1 | 1.系统能满足《WS507---2016软式内镜清洗消毒技术规范》规范要求的数据采集、存储及追溯功能。 2.系统支持和医院系统融合，将内镜洗消信息与使用内镜的患者信息进行绑定，通过系统可调取内镜全程追溯数据，包括患者姓名、性别、年龄、ID号、操作医生、开始时间、结束时间、患者所使用的内镜编号、洗消员以及该内镜的洗消过程。 3.洗消人员每一步的刷卡及启动设备操作有语音辅助播报，未按规定流程进行清洗操作、清洗时间未达到要求、清洗不合格、违规操作时软件能预警提醒，并语音播报提醒洗消人员。
27 | 消化内镜中心 | 胃肠镜视野清晰度增强仪 | 2 | 1.启动方式，脚踏开关启动 2.有加热恒温功能，冲洗液可加热至37度恒温 3.有专用冲洗包，冲洗液具有去泡去粘液功效 4.冲洗管路（泵管和延长管）可复用 5.容积≥1800毫升
28 | 眼科 | 强脉冲光治疗系统 | 1 | 1.用于眼科睑板腺功能障碍引起的干眼症治疗 2.光源：强脉冲光 3.重复性：均一的“方形波”均匀分布 4.治疗光波长：包括515-1200 nm 5.脉冲次数：单脉冲，双脉冲，三脉冲模式选择 6.治疗睑板腺功能障碍（MGD）：提供最优化和安全的脉冲治疗，在保护表皮同时封闭异常毛细血管，阻止炎症扩散 7.不得设置非实物性耗材（开机卡，计次卡）
29 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式肺功能检测仪 | 1 | 1.中文界面，可用主机键盘操作 2.显示屏：≥10英寸彩色液晶显示器 3.SVC（肺活量）、FVC（用力肺活量） 4.体积检测：流量积分法 5.小肺
30 | 呼吸与危重症医学科 | 气动式高频震荡排痰仪（背心式） | 1 | 配3套背心
31 | 泌尿外科 | 复用型电子输尿管肾盂镜（输尿管软镜） | 2 | 1.电子内窥镜图像处理器1台，电子膀胱肾盂镜2根 2.具有清晰的图像处理效果分辨率能达到1080P高清图像，60Hz刷新率，CMOS电子成像技术 3.外径插入部外径≤8.4Fr 先端处外径≤7.9Fr 器械工作通道内径≥3.6Fr 4.软镜工作长度≥680mm，能够通过尿道、膀胱到达肾盂，观察肾盏病变情况及结石处理。 5.景深2-50mm，视场角≥90°