## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 骨科 | 可调式固定支具（肩部手术板：“沙滩椅架”） | 1 | 1、左右背板采用分离设计，均可拆卸、定位。 2、要求采用插接式设计,可以匹配任意品牌手术床使用并固定 3、背板角度可调节，任意位置固定。垫子采用高密度海绵厚度 4、头颈托可以 360 度万向调节任意定位。 5、配备辅助推车，手术完成后可以放置台车上并固定防止脱落。
2 | 骨科 | 肩关节侧卧位牵引架 | 1 | 1.采用不锈钢/铝合金等高强度/耐磨损材料，可用时间5年以上 2.具备和手术床固定的快速卡口，抗拉力强度在≥50kg 3.对肩关节的控制范围达到外展0-45°，上臂内外旋 0-15°，内收 0-45°
3 | 呼吸与危重症医学科 | 可视喉镜 | 1 | 1.≥3.5 英寸的触摸 2.提供≥120°视野范围 3.≥200 万像素 4.景深：5-100mm 5.白色高亮 LED 光源 6.铝合金材质手柄 7.耐 134℃高温高压消毒 8.具备一定的数据存储和传输功能，支持视频录相、照相、回放功能，数据上传等功能