## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 各科室 | 心电监护仪 | 24 | 常规病房心电监护仪配置
2 | 感染科 | 心电监护仪 | 1 | 双有创+呼末CO2，屏幕尺寸≥12寸
3 | 感染科 | 心电监护仪 | 1 | 双有创+呼末CO2+PICCO，屏幕尺寸≥12寸
4 | 感染科 | 转运监护仪 | 2 | 常规病房配置
5 | 全科医学科 | 肠内营养输注泵 | 2 | 常规病房配置
6 | 各科室 | 输液泵 | 24 | 常规病房配置
7 | 各科室 | 双通道注射泵 | 46 | 常规病房配置
8 | 感染科 | 营养喂食泵 | 8 | 常规病房配置
9 | 乳腺甲状腺外科 | 空气压力波治疗仪 | 1 | 1.≥7寸彩色液晶触碰控制 2.治疗水肿的专业机型，MLD水肿模式，模拟淋巴引流手法。MLD1、MLD2、MLD3、MLD4激活、引流、增强、联合四种专业淋巴水肿引流模式 3.0~200mmHg可调，具备全局同步调压、单腔调压、单腔跳过功能，自动配置梯度压力。 4.配置水肿专用套筒：夹克压力衣、半身套筒压力衣、臂胸单侧压力衣、短裤，淋巴水肿专用压力衣。标配8腔梯度减压叠加套筒。可选配足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒
10 | 中医科 | 光子治疗仪 | 1 | 1. 消炎镇痛，改善局部血液循环，缓解软组织损伤、炎症引发的肿痛；2. 促进创面愈合，助力溃疡、术后伤口、烧伤烫伤等创面修复；3. 调节局部代谢与免疫，辅助改善皮炎、湿疹及关节炎症等问题；4. 理疗调理。 配置要求：1. 搭载稳定性LED光子光源，覆盖激光、红光等有效波段，光源照度可调；2. 具备定时、功率调节功能，操作简洁；3. 有过温、过流保护，符合医用电气安全标准；4. 探头可灵活调节角度机身便携。
11 | 手术室 | 病员加温系统 | 2 | 1.触摸屏操作，双通道输出，可同时连接一个加温垫（下铺）和一个加温毯（上盖） 2.主机温度调节范围：32-40℃ 3.安全报警提示功能：升温毯温度超过41℃时，停止工作并具有相应的提示功能
12 | 手术室 | 输血输液加温仪 | 2 | 1.双加温通道，每个通道可单独设定温度和独立控制加温 2.液晶显示屏显示，可同时显示两个通道的控制信息 3.温度设定点33-42℃
13 | 手术室 | 液体加温箱 | 2 | 1.目标温度： 37℃ - 40℃ 2.升温时间：在满载情况下，将常温（20℃）液体加热到37℃ ≤ 30分钟 3.内部容量：根据科室手术量选择合适的总容量（如10L, 20L, 30L） 4.超温报警与保护：当箱内温度超过41℃时，必须立即发出声光报警，并自动切断加热电源，防止“烫伤”患者 5.防干烧
14 | 手术室/耳鼻咽喉科 | 高频电刀 | 6 | 1.工作频率:350KHz～450KHz 2.最大单极切割功率≥300W，最大单极电凝功率≥200W 3.中文操作界面，液晶触摸屏≥5英寸
15 | 手术室 | 手术床 | 2 | 1电动综合手术床，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降4个主要动作组 2.手持无线控制器和应急控制面板两套控制方式 3.由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成，头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件助力
16 | 手术室 | 无影灯 | 16 | 双灯
17 | 手术室 | 负极板回路垫 | 9 | 双回路监测：必须具备回路阻抗和极板接触面积的双重监测功能 高电流承载能力：能安全承载电刀的最大输出电流（通常≥300A），并有足够的安全余量。 可靠的连接：与电刀主机的连接插头必须是专用、防误插的设计，确保与医院现有设备品牌爱尔博匹配
18 | 重症医学科 | 医用控温仪 | 2 | 1.具有升温、降温双重功能，双路输出，双温控制，可实现毯/帽同时/独立使用 2.毯/帽温度范围：4～40℃ 3.单台配置两个冰帽，两张冰毯
19 | 感染科 | 降温毯 | 2 | 1）具有升温和降温功能，并可独立控温 2）毯温帽温设置范围：-2℃〜40℃任意可调，最大升降温度能达到每分钟2℃，水温温控范围：-4℃〜40℃ 3）材质毯面，无毒、无过敏反应，低温柔韧性好。可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，配有同规格特定毯套和帽套，易于拆洗。可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，配有同规格特定毯套和帽套，易于拆洗。具有防渗漏功能。
20 | 感染科/重症医学科 | 紫外线消毒机 | 55 | 1）符合《医院空气净化管理标准》中关于紫外线消毒的相关要求。 2）光源：222nm准分子光源（Ushio Care222）；臭氧浓度小于等于0.005mg/m； 3）360度旋转系统的底座 4)具有智能化控制系统：可实现自动开关控制、遥控器控制主机智能化运行 5）可实现自动控制6种消杀模式交替运行。 安装方式多种：吸顶、侧挂式、移动安装
21 | 感染科 | 呼吸机消毒机 | 1 | 1）消毒级别:能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。 2）消毒效果:枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为5.71，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均>3.0。 臭氧泄漏测定:臭氧浓度<0.1 mg/m3。 3）消毒残留:消毒完成后内回路内臭氧残留量≤0.16mg/m3° 4）臭氧排出浓度自动监测及报警:臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，准动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度
22 | 老年医学科/全科医学科/感染科 | 心电图机 | 3 | 病房常规配置心电图机，12导
23 | 重症医学科 | 医用电动防褥疮气床垫 | 15 | 1.床垫具有全自动循环翻身功能，亦可设置定时循环，使患者体位不会长时间处于一种状态，降低了压疮的发生率。同时降低了临床翻身护理的工作量及劳动强度，有助于提升科室工作 效率 2.翻身角度：0- 30° 3.充气流量≥5L/min
24 | 重症医学科 | 电子上消化道插管用内窥镜 | 1 | 1.显示屏，尺寸≥10.1寸、分辨率≥1280*1024 2.成像分辨率：≥9lp/mm、景深3-100mm，插入部外径≤2.2mm、长度≥1600mm 3.整机具有拍照、录像和数据存取功能 4.可与不自带钢丝且可显影的一次性使用鼻胃肠管、与透明的、头端热敏度更高的一次性使用鼻胃肠管配套使用
25 | 骨科 | 4K内窥镜摄像系统 | 1 | 1.配置要求：4K摄像主机一台；32寸4K监视器1台 2.高清晰度摄像系统分辨率为4K(3840*2160) 3.摄像主机输出色彩深度≥12bit 4.主机面板≥7英寸全液晶触摸屏 5.配合我院海泰星光关节镜系统使用
26 | 新生儿科室 | 婴儿培育箱 | 5 | 1.双面蓝光治疗装置，光源为LED灯珠；光疗灯箱辐照度强弱3档可调 2.蒸汽式加湿 3.箱温控温范围：25℃～38℃ 4.可做培养箱使用，也可做光疗箱使用
27 | 心血管内科 | 心衰超滤脱水装置 | 1 | 1.心衰超滤脱水治疗用设备，适用于临床充血性心力衰竭伴明显钠水潴留患者。可经外周静脉建立体外循环，采用单纯等渗超滤脱水，治疗不需要透析液和置换液 2.血泵流速范围：5mL/min～50mL/min 3.超滤泵流速范围：50mL/h～600mL/h
28 | 心血管内科 | 6分钟步行监测分析系统 | 1 | 1.用于对患者六分钟步行试验中的心电数据、运动数据、血氧数据和血压数据进行记录、储存、显示、 处理和分析 2.距离、圈数、步数自动采集精准计算并上传 3.实时查看心电、血压、血氧等；支持完整心电回放 4.自动生成6分钟步行试验报告
29 | 急诊科 | 脉冲冲洗仪 | 1 | 1.用于犬伤冲洗以及骨及软组织、开放性损伤创面的冲洗 2.额定功率大于450VA 3.最高转速需大于350rpm
30 | 超声科 | 超高档实时彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.妇产机 2.腹部容积探头、腔内容积凸阵探头、宽频相控阵探头、腹部二维凸阵探头、高频线阵探头各一把
31 | 超声科/健康管理科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 3 | 1.全身机 2.相控阵探头 、凸阵探头、线阵探头，腔内探头各一把，特殊探头：双平面经直肠探头1把，曲棍球高频线阵探头1把，超高频线阵探头1把