## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 口腔科 | 口腔综合治疗机 | 6 | 1.消毒功能：包括管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节均可自动完成；消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机、吸唾等所有器械。 2.LED口腔灯≥8颗珠灯，光亮强度可调节，具有自动感应及手动调节 3.可按需选配上挂式或下挂式器械挂架位，且器械挂架位≥5个 4.助手架配有控制面板可操作椅位升降，靠背角度调整、漱口位置，痰盂冲水等功能；痰盂可拆卸消毒，助手位器械挂架位4个 5.强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成 6.配置三用枪一支 7.配置医生脚踏和助手脚踏双脚踏系统，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾
2 | 口腔科 | 口腔CT | 1 | 1.适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型（提供产品注册证证明），全景、头颅侧位、口内摄影图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。 2.设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输 3.X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光 4.CBCT最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA 5.三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；
3 | 医学检验科 | 全自动免疫生化流水线 | 1 | 1.至少配置全自动样品前后处理系统1套、全自动生化分析仪3套、全自动化学发光免疫分析仪3套、离心机2台，冰箱2台 2.生化 单模块处理能力最高≥800管/小时 单模块离心速度≥400管/小时 试剂区带有冷藏功能，可检测的试剂位数量：≥50个 3.免疫 单分析模块测试速度≥300测试/小时 试剂区带有冷藏功能，可检测的试剂位数量：≥50个 4.整个流水线实现全部自动化 5.人工智能软件（如：疾病诊断模型、智能化样本质量检测、质量管理软件） | 特别备注：各潜在供应商根据既往三甲医院全自动免疫生化流水线配置，罗列相应配套设备（可在我院要求基础上增加），做出综合报价方案
4 | 放射科 | X射线计算机断层摄影设备(能谱功能CT) | 1 | 1.液态金属轴承球管、球管阳极热容量 ≥ 30MHU 2.单源单层探测器宽度≥16cm 且物理排数≥256排；或单源双层探测器宽度≥8cm且 物理排数≥128排；或双源探测器宽度≥2×5.76cm 3.机架孔径≥78cm，机架最快旋转速度≤0.25秒/360° 4.单源系统高压发生器最大功率≥100kW（非等效）或双源系统总功率≥180kW 5.提供最新深度学习重建算法，提供智能等中心扫描采集系统，可实现单心动周期冠脉成像、胸痛三联一站式成像、能谱成像
5 | 放射科 | DSA | 1 | 1.落地式或悬吊式 2.高压发生器功率≥100KW 3.管电压范围至少包含50-125kV 4.球管阳极热容量≥3.8MHU 5.平板有效探测面积≥29cm x38cm 6.检查室提供≥55英寸液晶显示屏1块 7.提供最新平台的高清低剂量图像处理技术 8.提供心脏、神经、外周及肿瘤方向的高级导航软件功能
6 | 放射科 | 核磁共振机（MRI）3.0T | 1 | 1.最大单轴梯度场强（非矢量值、非有效值）≥80mT/m 2.最大单轴梯度切换率（非矢量值、非有效值）≥200T/m/s 3.磁体检查孔径≥70cm 4.单FOV独立不移床的最大接收通道数≥64 5.提供最新深度学习平台：支持2D/3D全身加速成像
7 | 重症医学科 | 体外心肺支持辅助设备(ECMO) | 1 | 1.离心泵具备转运功能，驱动装置可以独立工作，可以独立监测流量和转速数据。 2.配备内置电池，电池可拆卸，可反复充电，可持续供电≥240分钟 3.具备开机自检、实时自检及错误诊断功能 4.成人膜式氧合器预充量≤150ml，儿童膜式氧合器预充量≤90ml，且带有磷酸胆碱涂层 5.配置清单中须包括（但不限于）：主机1台，台车1辆，离心泵驱动器2套（一用一备），流量气泡传感器1个，温度传感器2个，内置可拆卸电池2块，水箱1套，空氧混合器1套，培训套包1套，皮管钳4把
8 | 重症医学科 | 电子上消化道插管用内窥镜 | 1 | 1.显示屏，尺寸≥10.1寸、分辨率≥1280*1024 2.成像分辨率：≥9lp/mm、景深3-100mm，插入部外径≤2.2mm、长度≥1600mm 3.整机具有拍照、录像和数据存取功能 4.可与不自带钢丝且可显影的一次性使用鼻胃肠管、与透明的、头端热敏度更高的一次性使用鼻胃肠管配套使用
9 | 胃镜室 | 磁控胶囊内镜 | 1 | 1.图像记录仪采用可分离多天线设计，覆盖检查区域能够接收到胶囊内窥镜传输的图像信号 2.连续工作时间：≥12h 3.天线单元数量：≥4个 4.具备胶囊电池低电量提醒功能
10 | 心电图室 | 体表标测心电心音检测系统 | 1 | 1.满足医疗机构对心电信号的采集、显示、分析、记录和保存，供临床诊断 2.心电信号的采集、显示、分析、记录和保存 3.ECG输入：标准12导联 4.可检测心音参数：EMAT、EMAT%、LVST、LVST%、S1/S2、D/S、MT间期、AP间期等参数
11 | 手术室 | 负极板回路垫 | 9 | 双回路监测：必须具备回路阻抗和极板接触面积的双重监测功能 高电流承载能力：能安全承载电刀的最大输出电流（通常≥300A），并有足够的安全余量。 可靠的连接：与电刀主机的连接插头必须是专用、防误插的设计，确保与医院现有设备品牌爱尔博匹配
12 | 感染科 | 呼吸机消毒机 | 1 | 1）消毒级别:能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。 2）消毒效果:枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为5.71，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均>3.0。 臭氧泄漏测定:臭氧浓度<0.1 mg/m3。 3）消毒残留:消毒完成后内回路内臭氧残留量≤0.16mg/m3° 4）臭氧排出浓度自动监测及报警:臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，准动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度
13 | 心血管内科 | 心衰超滤脱水装置 | 1 | 1.心衰超滤脱水治疗用设备，适用于临床充血性心力衰竭伴明显钠水潴留患者。可经外周静脉建立体外循环，采用单纯等渗超滤脱水，治疗不需要透析液和置换液 2.血泵流速范围：5mL/min～50mL/min 3.超滤泵流速范围：50mL/h～600mL/h
14 | 中医科 | 光子治疗仪 | 1 | 1. 消炎镇痛，改善局部血液循环，缓解软组织损伤、炎症引发的肿痛；2. 促进创面愈合，助力溃疡、术后伤口、烧伤烫伤等创面修复；3. 调节局部代谢与免疫，辅助改善皮炎、湿疹及关节炎症等问题；4. 理疗调理。 配置要求：1. 搭载稳定性LED光子光源，覆盖激光、红光等有效波段，光源照度可调；2. 具备定时、功率调节功能，操作简洁；3. 有过温、过流保护，符合医用电气安全标准；4. 探头可灵活调节角度机身便携。
15 | 手术室 | 液体加温箱 | 2 | 1.目标温度： 37℃ - 40℃ 2.升温时间：在满载情况下，将常温（20℃）液体加热到37℃ ≤ 30分钟 3.内部容量：根据科室手术量选择合适的总容量（如10L, 20L, 30L） 4.超温报警与保护：当箱内温度超过41℃时，必须立即发出声光报警，并自动切断加热电源，防止“烫伤”患者 5.防干烧
16 | 感染科/重症医学科 | 紫外线消毒机 | 55 | 1）符合《医院空气净化管理标准》中关于紫外线消毒的相关要求。 2）光源：222nm准分子光源（Ushio Care222）；臭氧浓度小于等于0.005mg/m； 3）360度旋转系统的底座 4)具有智能化控制系统：可实现自动开关控制、遥控器控制主机智能化运行 5）可实现自动控制6种消杀模式交替运行。 安装方式多种：吸顶、侧挂式、移动安装